婴儿呼吸管路参数

1内置螺旋加热丝，重量轻，避免拖坠；吸气及呼气管路由明显的颜色区分；

2管路有近端和远端温度探头插孔，适合双伺服型温度控制；

3可变容积≤149ml，顺应性≤0.19ml/cm水柱，流量阻力在6L/min时≤0.16cm水柱。

4 RT329管路含压力释放阀，最大压力限制≤27cm水柱。RT228管路含气流限制阀；RT265及RT266，RT268，RT380呼气管路采用Evaqua技术，管壁透水不透气，尽量减少冷凝；RT202可支持高流量模式；

5婴儿管路和成人管路更换的标定参数为120ml潮气量或12-15公斤体重；

6由水瓶自动加水，水罐的可变容积 ≤ 280mL，顺应性≤ 0.4mL/cm水柱，最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min