一次性使用婴儿呼吸机附件 鼻导管(正压发生器)技术参数

性能要求:

气体流速与呼气阻力，气体流速2对应呼气阻力0.5，表示：气体流速为2±0.3L/min(即：1.7~2.3L/min)时，对应呼气阻力应为0.5*(1±10%)cmH2O(即：0.45~0.55cmH2O）或0.5±0.3 cmH2O（即：0.2~0.8cmH2O）,满足其大者即可。

1、正压发生器泄漏要求，在（60±3）cmH2O的压力测量下，正压发生器（鼻导管）的泄漏量不应超过3L/H.

2、鼻塞要求，每个型号的鼻塞上有对应的尺寸标准（XS/S/M/L）鼻塞应能与正压发生器（鼻导管）接头部分匹配。

3、鼻罩要求，每个型号的鼻罩上有对应的尺寸标准（S/M/L/XL）鼻罩应能与正压发生器（鼻导管）接头部分匹配。